115年國立屏東科技大學
生物安全第二等級實驗室BSL-2查核表
        (更新日期:115年5月20日)

查核日期	日期: / □初檢 / □複檢	環安衛查核人員
學院		系所
實驗室名稱		實驗室聯絡電話
實驗室聯絡人		實驗室負責人
實驗室負責人(簽章)		生物安全主管(簽章)

項次	評量項目	選評	查核結果	查核意見
1	實驗室（保存場所）管理與維護
1.1	訂有相關文件管理機制
1.1.1	實驗室已： / 建立文件管理制度或程序。 / 建立文件總覽表。 / 定期檢視文件，且無使用失效或過時文件。 / 訂有機敏文件保全措施。 / 5.是否訂定生物安全、生物保全之計畫。		□符合□不符合 / □不適用
1.2	設有門禁管制並標示安全資訊
1.2.1	實驗室及其機房設有門禁管制，訂有相關授權程序並落實執行，且保留相關授權紀錄。		□符合□不符合 / □不適用
1.2.2	實驗室於實驗室入口處標示下列資訊： / 生物安全等級。 / 生物危害標識。 / 實驗室主管、實驗室管理人員之姓名及聯絡電話。 / 緊急聯絡窗口。 / 其他。		□符合□不符合 / □不適用
1.2.3	實驗室已針對訪客等非常規出入人員，訂有訪視規定；訪客紀錄內容包括但不限於姓名、進出日期、進出時間、進出事由、聯絡方式（視需要）；並留存訪客紀錄。		□符合□不符合 / □不適用
1.2.4	裝設於受查核實驗室（含動物房）及其機房出入口之門，符合要求： / 保持關閉狀態。 / 門經開啟後可自行回復至關閉狀態。 / 可上鎖。 / 若為大規模生產區或小型動物阻隔區則應於出入口設有前室。		□符合□不符合 / □不適用
1.3	阻隔區域設計及屏障結構符合要求
1.3.1	實驗室應以實體屏障與公共及行政區域做清楚的區隔；實驗室阻隔區域之文書/電腦專用工作檯和實驗工作檯及動物房作區隔。		□符合□不符合 / □不適用
1.3.2	受查核實驗室應維持阻隔屏障（包括天花板、牆面、地板表面與窗戶等）之完整性且定期檢查。		□符合□不符合 / □不適用
1.3.3	在阻隔屏障內部提供雙向通訊系統，以利阻隔屏障內部與阻隔區域外部間之聯繫。		□符合□不符合 / □不適用
1.4	實驗室通風空調設備符合要求
1.4.1	實驗室以下區域具向內定向氣流，並使用可確認定向氣流之可視化輔助設備進行查證；且排氣須經過濾器或完全排出戶外： / 處理主要經由呼吸道傳播的病原體；或 / 在操作步驟可能產生感染性氣膠或氣膠化毒素。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
1.4.2	受查核實驗室之HEPA過濾器應符合以下要求： / 裝設之HEPA過濾器無洩漏、破損或其他異常情形； / 訂有HEPA過濾器更換作業程序；且適時更換HEPA過濾器； / 妥善保存HEPA過濾器之更換紀錄。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
1.5	生物安全櫃（BSC）與初級阻隔裝置符合要求
1.5.1	受查核實驗室已於適當位置裝設檢測合格且正常運作之第一級以上BSC；且符合以下要求： / 每年執行至少1次年度檢測程序； / 確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護； / 妥善保存檢測報告及相關維護紀錄。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
1.5.2	使用BSC符合以下要求： / 開口處氣流方向保持向內流入BSC。 / 櫃內整潔，無過量堆積實驗用器材。 / 無放置易傾倒容器。 / 無阻擋氣柵出口。 / 無使用明火。		□符合□不符合 / □不適用
1.5.3	涉及感染性生物材料實驗操作之BSC以外的初級阻隔裝置，其設計須可防止感染性物質釋出，並依據適合該設備及設計之測試程序及允收標準進行測試。		□符合□不符合 / □不適用
1.5.4	抽真空系統設有可防止內部管線被汙染的機制。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
1.6	已具備相關支援設施
1.6.1	實驗室已設有以下設施並符合相關要求： / 水槽：設於實驗室內、出口或鄰近處，周邊整潔無積（漏）水；無靠近電力設備或已加裝安全裝置；具免手動給水設計。 / 洗眼器或緊急沖身洗眼器：應確認設備功能正常運作，且定期測試維護。		□符合□不符合 / □不適用
1.6.2	實驗室阻隔區域之設計需可控制實驗過程產生大量液體，防止感染性物質無意間釋出到衛生下水道；且懸吊或外露管道、水管及其他支援設施之設計，可進行表面除汙。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
2	實驗室清潔除汙措施與感染性廢棄物處理
2.1	訂有相關清潔除汙措施並據以執行
2.1.1	實驗室設有除汙設備/技術並符合以下要求： / 已訂有除汙設備之相關標準作業文件。 / 具有監測及記錄裝置； / 定期確認滅菌處理之效能； / 保留相關執行紀錄。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
2.1.2	實驗室已針對需清潔除汙之物品、設施或設備等，於相關文件訂定相關清潔除汙或燻蒸消毒標準作業程序。		□符合□不符合 / □不適用
2.1.3	實驗室： / 有操作感染性生物材料期間，針對操作區域每日執行至少1次清潔除汙程序。 / 清潔除汙或燻蒸消毒之時機，依風險評估結果，進行適當措施並完成確效作業。 / 可重複使用之實驗室器材或其他物品等，於再次使用或移出實驗室前，已先依訂定之相關規定進行清潔除汙或消毒滅菌。		□符合□不符合 / □不適用
2.2	妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物
2.2.1	受查核實驗室已針對產出之感染性廢棄物，於相關文件訂定處理作業程序並落實執行。		□符合□不符合 / □不適用
2.2.2	受查核實驗室內用於盛裝感染性廢棄物之容器符合要求： / 不限材質之有蓋容器，且具備堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性。 / 容器外觀完整無破損。 / 無過量盛裝廢棄物，可確實闔蓋[註1]。 / 容器內襯有專用收集袋，且無破損或重複使用情形。 / 分類放置廢棄物並標示。		□符合□不符合 / □不適用
2.2.3	實驗室產出之感染性廢棄物，於運送出實驗室前已完成滅菌；妥善處理感染性廢液。		□符合□不符合 / □不適用
3	感染性生物材料管理
3.1	妥善管理持有或保存之感染性生物材料
3.1.1	實驗室定期盤點使用或保存之第二級危險群（RG2）以上病原體及生物毒素之品項及數量，並將盤點結果回報生物安全管理組織。		□符合□不符合 / □不適用
3.1.2	實驗室已訂有感染性生物材料運送與包裝之管理規定，並督導所轄人員落實執行。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
3.2	落實感染性生物材料保全措施
3.2.1	實驗室儲放RG2以上病原體及生物毒素之設備已上鎖；該設備放置區域設有門禁管制；實驗室依所訂規範管控相關人員存取權限。		□符合□不符合 / □不適用
3.2.2	儲放有RG2以上病原體及生物毒素之實驗室或保存場所，已訂有相關生物保全緊急應變程序，相關人員進入時應隨身攜帶身分識別證件，以供識別。		□符合□不符合 / □不適用
4	持續性教育訓練與資源應用
4.1	已訂定訓練計畫並落實執行
4.1.1	定期檢視實驗室生物安全及生物保全訓練計畫內容，無使用失效或過時文件，並視情況修訂。		□符合□不符合 / □不適用
4.1.2	實驗室之新進人員，已依「感染性生物材料管理辦法」進行訓練及達成時數要求；在職人員則每年取得至少4小時生物安全及生物保全繼續教育時數。		□符合□不符合 / □不適用
5	實驗室人員安全防護與健康措施
5.1	已穿著適當個人防護裝備（PPE）
5.1.1	實驗室提供涉及感染性生物材料操作之人員適當PPE，並符合以下原則： / 無穿著露趾鞋，且長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽。 / PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具。		□符合□不符合 / □不適用
5.1.2	受查核實驗室（保存場所）人員於手部有汙染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前，落實洗手程序；倘具暴露汙染風險時，須進行實驗衣物、配戴物品及PPE等之除汙。		□符合□不符合 / □不適用
5.1.3	實驗室已規劃人員之個人衣物及物品放置空間，且須確保使用過之實驗衣物與乾淨（未使用）衣物分開放置並定期清潔除汙。		□符合□不符合 / □不適用
5.2	實驗室人員已遵守實驗操作規範
5.2.1	實驗室已訂定標準作業程序（SOP）將相關安全工作規範予以文件化，且人員已充分了解及落實執行。		□符合□不符合 / □不適用
5.2.2	受查核實驗室人員進行感染性生物材料操作時，遵循優良微生物操作規範；且涉及感染性生物材料之實驗操作均於BSC或適當的初級阻隔裝置內進行。		□符合□不符合 / □不適用
6	緊急應變與意外事件
6.1	已訂有意外事件處理機制
6.1.1	受查核實驗室(保存場所)已訂有實驗室意外事件之處理與通報程序；且應備有感染性生物材料溢出處理用品，並於適當場所設置急救藥品及器材，適時盤點更換補充。		□符合□不符合 / □不適用
6.1.2	定期檢視實驗室意外事件之處理與通報程序內容，無使用無效或過時文件，並視情況修訂。		□符合□不符合 / □不適用
6.1.3	演習 / 每年應辦理應變演習，且每三年應實施至少1次實地演習 / 今年演習日期： / 演習方式及大綱: / 預計實地演習期程:		□符合□不符合 / □不適用
7	其他（全項次選評）
7.1	涉及普利昂蛋白檢體作業適用（無涉及時請全項次填答「免評」）
7.1.1	阻隔屏障之窗戶要關閉並隨時注意保全。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
7.1.2	實驗室阻隔區域所有相鄰表面（牆壁與地板、檯面或其他工作表面）、重疊部位（地板、護壁板、背擋板）及管路或接線貫穿處須為構成無縫隙之連續性表面。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
7.1.3	實驗室維持阻隔及生物保全等重要支援設備，須有緊急備用電源及不斷電系統(UPS)。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
7.1.4	實驗室每2年針對以下項目進行檢測，確認性能正常，並妥善保存檢測及相關維護紀錄： / 門禁系統及保全系統； / 緊急發電機及不斷電系統(UPS)於斷電期間可持續維持阻隔及生物保全系統運作； / 通訊系統運作； / 阻隔屏障、填塞材料及表面貫穿處的完整性。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用
7.1.5	阻隔區域內備有感染性生物材料溢出處理套組。	是	□符合□不符合 / □免評□不適用

※查核表單內容取自衛福部115年實驗室生物安全暨生物保全實地查核表【BSL-2/ABSL-2實驗室】